北京市医疗机构医疗器械不良事件报告举例

(2013年版)

为促进北京市医疗器械不良事件监测工作发展，指导医疗机构可疑医疗器械不良事件上报，我中心对2013年收到的可疑医疗器械不良事件报告进行了汇总和整理，按照医疗器械分类目录对不同品种医疗器械的主要表现进行了列举，供各医疗机构参考。

| 医疗器械分类 | 分类名称 | 产品名称 | 不良事件表现 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6815注射穿刺器械 | 注射穿刺器械 | 泵用注射器 | 针头弯曲 |
|  |  | 一次性使用无菌避光注射器 | 注射乳头断裂 |
|  |  | 一次性使用动静脉瘘穿刺针 | 穿刺针有折痕 |
|  |  | 一次性使用冠状动脉注射器 | 漏液 |
|  |  | 注射器 | 乳头端断裂不能使用 |
|  |  | 动脉血气针 | 包装盒内无针头 |
|  |  |  | 包装封口密闭不严 |
|  |  | 动静脉穿刺器 | 断裂、脱落、钢针偏斜 |
|  |  | 动脉采血器 | 漏气、异物、漏血 |
|  |  | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 针头外露，刺破针帽、无法推出余下液体、针头脱落、断裂、针头堵塞 |
|  |  | 一次性使用真空采血器配套用针 | 包装破损、脱节、漏血 |
|  |  | 一次性使用静脉输液针 | 断裂、疼痛、脱落、裂口、外包装破损、穿刺针平头无尖 |
|  |  | 一次性使用静脉血样采集针 | 连接部位脱离、漏血、针头不锋利、异物、针头弯曲 |
|  |  | 密闭式针尖自动回储型留置针 | 接头不能对接、破损、断开、排液不滴、针尖毛刺、不排除留置针因素的穿刺部位感染、漏液 |
|  |  | 一次性使用注射器 | 活塞裂开、变形、连接不良、漏液、断裂、破损、无刻度、针头带钩、活塞密闭不严、异物 |
| 6820普通诊察器械 | 体温计 | 体温计 | 水银柱断裂、甩不下去、规定时间内体温计不升高 |
|  | 血压计 | 电子血压计、立式血压计 | 测试值不准、气囊漏气、血压计漏液、水银溢出（排除操作不当因素） |
|  | 听诊器（无电能） | 听诊器 | 脱落、折断 |
| 6821医用电子仪器设备 | 用于心脏的治疗、急救装置 | 压力导丝 | 压力导丝压力错误 |
|  |  | 盐水导管 | 无信号 |
|  |  | 除颤监护仪 | 除颤仪无法蓄电、无法到达设置的焦耳 |
|  |  | 电生理诊断导管 | 无电信号、临时起搏电极引起并发症 |
|  |  | 除颤起搏监护仪 | 无高压放电、无心电信号 |
|  |  | 射频消融电极导管 | 无法放电 |
|  |  | 埋藏式心脏复律除颤器 | 囊袋感染 |
|  |  | 植入式心脏起搏器 | 导线脱出、起搏器电极脱位、电池提前耗竭、程控仪与起搏器之间无法通讯、囊袋感染 |
|  | 有创式电生理仪器及创新电生理仪器 | 容量监测仪附件 | 注射器变形 |
|  |  | 无抽搐电休克治疗仪 | 近记忆力下降 |
|  | 有创医用传感器 | 有创血压传感器 | 连接后无压力显示 |
|  |  | 心电监护仪 | 多功能心电监护波形紊乱 |
|  |  | 带S-T段的监护仪 | 血氧无结果 |
|  |  | 多功能心电监护仪 | 多功能心电监护仪不显示心电波形 |
|  |  | 病人监护仪 | 血氧饱和度未测出、血压不能测出、袖带漏气 |
|  |  | 压力传感器及其附件 | 测量值出错、不显示有创血压、断裂、无压力波形 |
|  |  | 一次性使用有创压力监测传感器 | 连接不紧密、漏气、不能校“0”、管路破损 |
|  | 无创医用传感器 | 血氧传感器 | 监测过程中血氧值时有时无 |
|  | 心电诊断仪器 | 单导心电图机 | 检测异常 |
|  |  | 动态心电记录分析系统 | 心电图信息杂乱 |
|  |  | 多路心电遥测仪 | 心电监测错误信息报警 |
|  |  | 十二道心电图机 | 接触点夹板损坏 |
|  |  | 自动分析心电图机 | 使用过程中出现黑屏 |
|  |  |  | 心电图机导不出图像 |
|  |  | 心电分析仪 | 测量时结果无二导，且不出诊断分析 |
|  |  |  | 不能抗电磁干扰，打印时卡纸 |
|  |  |  | 使用监护仪监测血压不稳定且偏低 |
|  |  | 多导心电图机 | 接头断裂、接触点易脱落 |
|  |  | 心电图机 | 异常图形、异常关机、运行异常 |
|  | 无创监护仪器 | 紧凑型麻醉监护仪 | 麻醉监护仪心电图示不显示数字 |
|  |  | 心电监护仪 | 心电监护仪不出心电波形 |
|  |  | 电休克治疗仪 | 异常的原因不明的遗忘，定向力障碍，不能排除器械因素。 |
|  |  | 病人监护仪 | 按键失灵、报警异常、不能正常监测到生命体征、悬挂不牢固 |
|  |  | 飞利浦成人指套血氧探头 | 手食水泡 |
|  |  | 全自动动脉硬化测定仪 | 异常报警不能使用 |
|  |  | 腕式动态血压监测系统 | 动态血压监测无法读取数据 |
|  |  | 意识（麻醉）深度多参数监护仪 | 漏气 |
|  |  | 病人监护仪 | 检测病人血压不显示，检测正常人血压显示 |
|  |  | 动态血压监护仪 | 记录心电波型干扰大、数据线接触不良、使用过程中停机、记录数据不全 |
|  |  | 心电监护仪 | 记录心电波型失真以及无波形、预设参数漂移、监测血压数据不准、皮肤过敏 |
|  |  | 多参数监护仪 | 心率监测不准确、无法监测到病人的生命体征、黑屏 |
|  | 呼吸功能及气体分析测定装置 | 气道反应测试系统 | 机器突然发生自动停机 |
|  | 医用刺激器 | 磁场刺激仪 | 头晕 |
|  | 血流量、容量测定装置 | 脑电图仪 | 电极线断裂 |
|  | 心电电极 | 心电电极 | 不能粘连皮肤、铁头脱落、干扰大、断裂、无心电波形显示、损伤皮肤 |
|  | 彩色超声成像设备及超声介入/腔内诊断设备 | 超声经颅多普勒血流分析仪 | 检测异常 |
|  | 超声辅助材料 | 医用超声耦合剂 | 耦合剂的盖子拧不紧 |
|  |  |  | 耦合剂内有异物 |
| 6826物理治疗及康复设备 | 电疗仪器 | 电热蜡袋 | 患者烫伤 |
|  |  | 电针仪 | 电针仪在使用过程中突然断电 |
|  | 磁疗仪器 | 脉冲磁场治疗仪 | 骶部、右上腹烫伤 |
|  |  | 离子导入治疗仪 | 未达疗效、电源线插座有打火现象 |
|  |  | 脑功能治疗仪 | 头晕 |
|  |  | 超短波电疗机 | 开机不工作、电子管漏气，击穿 |
|  |  | 低频电子脉冲治疗仪 | 患者左下肢腓侧皮肤潮红、灼热、无水泡 |
|  |  |  | 电针漏电 |
|  |  | 特定电磁波谱治疗器 | 辐射板打火、仪器不加热或热量小、在使用过程中治疗灯关节气缸突然失灵、不能有效固定 |
|  | 理疗用电极 | 导电粘胶片、导电电极 | 产品包装未有生产批号及生产日期 |
|  | 其他 | 止咳贴 | 止咳贴撕开没有药 |
|  |  | 远红外疼痛治疗贴 | 穴位贴不黏，出现过敏现象 |
| 6827中医器械 | 治疗仪器 | 电子针疗仪 | 治疗过程中断电 |
|  | 中医器具 | 无菌刃刀 | 刀柄脱离，损伤术者手指 |
|  |  | 无菌针灸针 | 针体变弯、生锈、未密封 |
| 6830医用X射线设备 | X射线治疗设备 | X射线接触治疗机 | 吊铅屏风支撑掉落、视野灯不亮、发生器灯丝故障错误 |
|  | X射线诊断设备及高压发生装置 | 放射治疗模拟机 | 日常安检，出现数据显示不全，且数据有明显错误。 |
|  |  | X射线诊断系统 | 停止踩脚闸后射线仍会持续照射几秒钟 |
|  |  |  | 检查过程中设备压迫器坠落。 |
|  |  |  | 滤线栅卡死，并且不能复位，导致无法进行后续操作，影响正常使用。 |
|  |  |  | 机器老化，电路板损坏，工作站故障 |
|  |  |  | 不曝光 |
|  |  |  | 皮肤划伤 |
|  |  | 移动式C型X射线机 | 设备无法透视 |
|  | X射线手术影像设备 | 医用X射线摄影装置 | c型臂严重故障、无法正常开机、主机接收不到探测器检测信号 |
| 6831医用X射线附属设备及部件 | 医用X射线管、管组件或源组件 | CT数据收集装置 | 数据不传输 |
|  | 医用X线影像系统及成像器件 | 电子射野成像装置 | 无法自动更新辐射野信息有可能造成误照射、发现放射治疗的引导图像相反 |
|  | 医用X线胶片处理装置 | 干式胶片 | 胶片无图像 |
|  |  | 医用X光洗片机 | 软片卡住、显示屏损坏 |
| 6832医用高能射线设备 | 医用高能射线治疗设备 | 医用电子直线加速器 | 错误校准导致误照射 |
|  |  |  | 加速器机房内有烧胶皮异味 |
|  |  |  | 治疗床金属带断裂，在治疗过程中治疗床失去控制 |
|  |  |  | 床体右侧控制器故障且操作台未报连锁导致床不受控。 |
|  |  |  | 操作者无法立即将治疗床下降至最低位置，以方便将患者从治疗床移除。 |
| 6840临床检验分析仪器 | 血液分析系统 | 便前血检测试纸 | 一站式采便器断裂 |
|  |  | 全自动血沉仪血沉管 | 采血后，血沉凝固 |
|  |  | 手持血液分析仪 | 检测异常 |
|  |  | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 检测中仪器报Z1轴错误，未出检测结果 |
|  |  | 血气分析仪 | 血气值过高 |
|  |  | 血糖检测试碟 | 低血糖 |
|  |  | 全自动血液分析仪 | 检验结果数漂移 |
|  |  | 质控品 | 检测值与靶值偏低 |
|  |  | 血糖试条 | 测量值偏低 |
|  |  | 血糖分析仪 | 血糖检测值不准、仪器提示操作错误 |
|  | 生化分析系统 | 全自动生化分析仪 | 缺油、器械故障，出具检验报告时间延长、漏液、样品进样过程中架子卡住，导致停机 |
|  | 细菌分析系统 | 哥伦比亚培养基 | 哥伦比亚培养基溶血 |
|  | 临床医学检验辅助设备 | 纯水机 | 零件损坏 |
|  | 其他 | 一次性营养琼脂培养基 | 平皿长菌，无法使用 |
| 6841医用化验和基础设备器具 | 医用离心机 | 医用低速离心机 | 试管架破裂、冒烟、试管破损、按钮操作失灵 |
|  | 血液化验设备和器具 | 一次性使用无菌采血针 | 不能一次采出指血 |
|  |  | 一次性使用血样采集针 | 采血针尾部针头露出 |
|  |  | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 异物、断裂、负压不足、管帽与管分离、凝血、破损 |
| 6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具 | 手术及急救装置 | 快速加压止血器 | 止血带漏气 |
|  | 呼吸设备 | 呼吸机 | 设备自检时释放阀报错 |
|  |  |  | 开机时出现呼出阀失败 |
|  |  |  | 屏幕错误显示 |
|  |  |  | 显示屏花屏 |
|  |  |  | 呼吸机频发出现自主送气 |
|  |  |  | 无创呼吸机压缩机使用过程中突然停止工作 |
|  |  |  | 病人氧饱和度下降 |
|  | 呼吸麻醉设备及附件 | 麻醉机 | 见报告范例 |
|  |  | 钙石灰 | 钙石灰未封口，沙尘太多 |
|  | 负压吸引装置 | 低压吸引器 | 开启后无负压 |
|  |  |  | 导管吸引故障，未吸出液体 |
|  |  | 一次性使用负压引流器 | 无法正常引流出血性物、外包装漏气 |
|  |  | 一次性使用胸腔引流装置 | 瓶体上未标注具体刻度、漏液 |
|  | 呼吸设备配件 | 压缩雾化吸入机 | 零件损坏、吸入时间过长，达不到治疗目的、雾小 |
|  |  | 一次性使用医用雾化器 | 雾化面罩不出雾、雾化器连管接头处漏气 |
|  |  | 浮标式氧气吸入器 | 漏气表的指针不动、管路接口处漏气 |
|  | 其他 | 生物安全柜 | 机器线路板老化，短路、突然破裂，玻璃划伤1名护士的眼睛 |
|  |  | 组织固定系统 | 组织固定器打开后发现连接处折断 |
|  |  | 吸引系统 | 压力不稳 |
| 6856病房护理设备及器具 | 供氧系统 | 氧气湿化瓶 | 氧气接头突然弹开 |
|  |  | 一次性使用吸氧面罩 | 连接不牢固、漏气 |
|  |  | 一次性使用无菌吸氧管 | 发现异物、管路阻塞、接口断裂、漏气、密封盖破裂、瓶体爆裂、吸氧装置连接管崩开；连接后无氧气溢出 |
|  |  | 一次性使用无菌吸氧管 | 氧气瓶底爆裂 |
|  |  | 一次性使用吸氧面罩 | 漏气 |
|  | 病床 | 电动多功能病床 | 病人腿部托板下落 |
|  |  | 智能褥疮防治器 | 仪器工作期间状态显示灯不亮，输出口松动 |
|  |  | 多功能气垫 | 漏气 |
|  |  |  | 气垫床气泵损坏，充气造成病人皮肤发红。 |
|  |  | 骨科牵引床 | 牵引架脱落至患者鼻部骨折 |
|  |  | 病床 | 脱杠、断裂、床档失控 |
|  | 其他 | 楼梯担架 | 用轮椅运送患者过防滑带时，轮椅突然出现前倾，折叠在一起。 |
|  |  | 车载担架车 | 担架车头部收起 |
|  |  |  | 担架车头部塌下 |
|  |  | 轮椅 | 轮椅轮子损坏、盘条错误轮椅不能用、漏气 |
| 6857消毒和灭菌设备及器具 | 压力蒸汽灭菌设备 | 高压蒸汽灭菌器 | 安全阀损坏 |
|  |  | 口腔科消毒设备 | 五官科消毒锅芽孢检测一次不达标 |
|  |  | 预真空蒸汽灭菌器 | 消毒程序中断 |
|  |  | 脉动真空压力蒸汽灭菌器 | 灭菌器漏气、漏水 |
|  |  | 全自动多功能灭菌器 | 设备出现故障 |
|  |  |  | 漏电保护器跳闸 |
|  | 其他 | 台式灭菌器 | 过滤器堵塞、消毒锅不能正常使用 |
|  |  | 紫外线杀菌灯车 | 不能正常消毒、灯管不亮 |
| 6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具 | 冷敷器具 | 冰袋 | 给患者冷敷治疗时，冰袋漏液。 |
|  |  | 冷敷贴 | 包装漏液 |
| 6864医用卫生材料及敷料 | 可吸收性止血、防粘连材料 | 海兰G-F20 | 右膝疼痛 |
|  |  | 聚乳酸防粘连膜 | 打开包装后未见实物 |
|  |  | 医用透明质酸钠凝胶 | 包装破损、双膝肿胀.屈曲受限 |
|  |  | 自粘性薄膜敷料 | 敷料边缘起血泡 |
|  | 敷料、护创材料 | 医用输液胶带 | 没有隔离层的敷料 |
|  |  | 医用敷巾 | 医用敷巾不是无菌状态 |
|  |  | 医用脱脂棉 | 包装内有异物 |
|  |  | 灭菌棉球 | 包装破损、包装内有异物 |
|  |  | 手术切口无菌保护膜 | 液体外渗、穿刺处出现红肿 |
|  |  | 医用纱布块 | 异物、包装缺损 |
|  |  | 一次性使用换药包 | 一次性换药包封口不严；换药前发现一次性换药包生产批号、生产日期、失效期进行遮盖； 镊子不易夹住棉球；换药包密封不严，出现漏气 |
|  |  | 伤口敷料 | 发现瓶内无药液；无敷料；不明原因伤口感染；透明敷料固定留置针部位出现水泡；皮疹；产品规格偏小并与背膜粘贴不平整；粘贴不住 |
|  |  | 脱脂绷带 | 绷带断裂 |
|  | 手术用品 | 一次性使用医用口罩 | 一次性医用口罩无鼻夹；鼻夹密封不严；绳带固定不牢；过敏反应；异物 |
|  |  | 一次性帽子 | 松紧带无弹力，帽子匝线处有裂口 |
|  |  | 一次性使用换药包 | 生锈 |
|  |  | 一次性使用医用口罩 | 口罩带掉落；口周皮肤出现皮疹 |
|  |  | 一次性中单护理垫 | 水泡、皮肤红疹 |
|  |  | 一次性使用消毒棉签 | 未印上有效期和失效期；消毒棉签内无安尔碘；包装内有异物；棉签断裂；倒刺刺伤；棉签掉棉絮；棉签发霉；包装破损 |
|  | 粘贴材料 | 护眼贴 | 打开外包装发现眼贴是干的 |
|  |  | 输液贴 | 输液贴不易撕断 |
|  |  | 医用胶带 | 过敏、胶带粘性不够 |
|  |  | 医用橡皮膏 | 橡皮膏不粘，无法粘贴 |
| 6866医用高分子材料及制品 | 输液、输血器具及管路 | 一次性使用机用采血器 | 穿刺针堵塞，无法推注 |
|  |  | 一次性使用进气器件 | 进气针阻塞，失效 |
|  |  | 一次性肠外营养输液袋 | 肠外营养输液袋漏液 |
|  |  | 一次性使用抽液包 | 胸腔置管断裂 |
|  |  | 一次性使用无菌注射器 | 异物、输液针和管断裂 |
|  |  | 一次性使用静脉营养输液袋 | 打折并粘连、不匹配、营养液外漏、松脱 |
|  |  | 一次性无菌输液接头 | 包装内无输液器接头；连接问题、接头堵塞、断裂、脱落、分离、针尖弯曲、漏液 |
|  |  | 一次性使用输液器 | 断裂、脱落、分离、针尖弯曲、漏液、异物，不明原因感染，局部过敏 |

| 导管、引流管 | 一次性使用引流导管包 | 引流管路断开 |
| --- | --- | --- |
|  | 一次性使用负压引流球 | 硅胶引流管部分断裂 |
|  | 一次性使用灌洗器 | 压力不足 |
|  | 一次性使用引流管 | 包装内有异物；引流管断裂 |
|  | 一次性使用无菌导尿包 | 脱落，包内组件缺失；三通处不通；断裂；变形；不能注水；无法取出；漏液；气囊泄露 |
|  | 一次性使用无菌导尿管 | 尿管断裂；尿管脱出；导尿管水囊漏水 |
| 呼吸麻醉或通气用气管插管 | 一次性使用吸湿冷凝加湿器 | 该产品有破损 |
|  | 一次性使用吸痰包 | 气道粘膜破损出血 |
|  | 喉罩气道导管 | 喉罩包装不严漏气 |
|  | 简易雾化面罩 | 有不出雾现象 |
|  | 气切套管 | 呼吸困难 |
|  | 一次性使用呼吸回路和接头 | 呼吸回路与接头处漏气 |
|  | 一次性使用无菌气管插管套装 | 医生在插管过程中，发现气管插管的球囊漏气。 |
|  | 一次性使用雾化器 | 雾化吸入泵连接管断裂；无法雾化 |
|  | 一次性使用吸痰管 | 吸痰管吸气口处漏气；封闭式吸痰管三通透明端有裂口；包装内有异物 |
|  | 简易喷雾器 | 面罩漏气；不出雾 |
| 肠道插管 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 灌肠袋漏液 |
|  | 经鼻喂养管 | 不通、变形、不能拔出、患者不适、出血、气囊标识错误、断裂、末端封闭 |
|  | 一次性使用灌肠包 | 异物；漏水；破损 |
| 手术手套 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 包装不严密；穿戴易破裂；手套用渗血现象；破损 |
| 引流容器 | 一次性使用冲洗袋 | 冲洗袋接口漏液 |
|  | 一次性使用灌肠袋 | 灌肠袋漏液 |
|  | 一次性医用负压引流装置 | 漏气，不能充分形成负压；脱开 |
|  | 一次性使用引流袋 | 造瘘口渗出、引流袋接口吻合不固定、松脱、破裂、漏尿、堵塞 |
| 一般医疗用品 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 使用时破裂 |
|  |  | 物品与外包装标识不符 |
|  | 一次性薄膜手套 | 手套破损、粘连 |
| 其他 | 一次性冲洗器 | 针筒侧面漏液 |
|  | 一次性使用采血针 | 采血针与采血管连接处针头折断 |
|  | 一次性使用无菌注射器 | 异物、脱落、弯曲、针尖 |
|  | 一次性使用真空采血管 | 血液出现凝集现象、漏血、负压不足 |